| MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA AERONÁUTICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CADERNO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  |
|  | AUX MET EMA DIGICORA II |  |  |
|  | 2012 |  |  |

AUX MET EMA DIGICORA II

Nível Orgânico

1-Efetuar a limpeza externa das antenas de GPS e UHF e verificar a integridade física das mesmas.

Executar a limpeza das cúpulas de ambas as antenas utilizando água e detergente e verificar visualmente a presença de rachaduras, princípio de corrosão ou qualquer outro dano nos cabos, conectores, parafusos e radomes.

2-Verificar a recepção da antena de GPS, através do display do subsistema de processamento (bastidor MW15), observando a captação mínima de 4 (quatro) satélites.

Após o auto-teste, clicar na tecla “STATUS” e observar na parte inferior esquerda do display a quantidade de satélites captados a qual é indicada por um numeral de dois dígitos que corresponde ao número de cada satélite recebido pela antena GPS local (12 é o número máximo).

3-Verificar a recepção da antena de UHF, utilizando uma sonda ligada ao Ground Check Set GC25, através do display do subsistema de processamento (bastidor MW15), na função de telemetria.

Conectar uma sonda RS92 ao Ground Check Set GC25, iniciar o software de sondagem, acionar a tecla “TELEM” e verificar a quantidade de asteriscos apresentados no display. O número de asteriscos corresponde a intensidade do sinal de recepção, numa escala compreendida entre 0(zero) e 5(cinco). O sinal será considerado bom a partir de 4 (quatro) asteriscos.

4-Efetuar limpeza externa do Subsistema de Processamento (bastidor MW15).

Retirar a alimentação e os cabos de comunicação e de antena e limpar o bastidor com flanela umedecida em água. Limpar os painéis frontal e traseiro com flanela levemente umedecida no álcool. Obs.: Não utilizar álcool isopropílico no display do equipamento.

5-Realizar a limpeza externa da impressora.

Limpar o corpo da impressora com flanela levemente umedecida em água. Obs.: Não utilizar álcool isopropílico nas partes plásticas do equipamento.

6-Realizar a limpeza externa do Ground Check.

Retirar a alimentação e limpar o bastidor com flanela umedecida em água. Se necessário aplicar uma pequena quantidade de detergente na flanela. Obs.: Não utilizar álcool isopropílico no display do equipamento.

7-Verificar as condições do dissecante (sílica gel). Caso a umidade na câmara seja maior que 2%, realizar a substituição do dissecante.

Conectar uma sonda RS92 ao Ground Check Set GC25, simular uma sondagem iniciando os testes requeridos de um pré-lançamento, incluindo o recondicionamento dos sensores de umidade e verificar o percentual de umidade apresentado. Caso o limite estabelecido seja ultrapassado, o dissecante localizado num compartimento na parte posterior do Ground Check Set deverá ser substituído. A sílica retirada deverá ser recuperada em forno elétrico conforme determinação do fabricante.

8-Realizar a limpeza externa da CPU, teclado, mouse, monitor.

Limpar o gabinete do computador com uma flanela umedecida em álcool isopropílico e o monitor e o mouse com a flanela levemente umedecida em água. Limpar o teclado com flanela úmida e com a escova, de forma a retirar os resíduos acumulados entre as teclas. Obs.: Não utilizar álcool isopropílico na tela do monitor.

09-Verificar o “STATUS” dos módulos através da indicação dos led's.

Após o auto-teste, verificar na parte posterior do bastidor MW15 os LED's indicadores de “STATUS” nas placas MPU13P, UPP e MWG. Para atestar a operacionalidade do sistema, todos os indicadores deverão apresentar a cor verde.

Nível Base

1-Excluir arquivos temporários.

2-Efetuar limpeza do histórico e dos “cookies”.

3-Eliminar “spyware's” instalados no computador.

4-Verificar a existência de vírus.

5-Verificar a integridade do disco rígido.

6-Desfragmentar o “hard disk”.

As tarefas de 1 a 6 acima serão realizadas através da utilização das ferramentas de manutenção e segurança funcional do Windows (acessadas pelo caminho Iniciar - Todos os programas – Acessórios – Ferramentas do sistema - limpeza de disco/desfragmentador de disco, etc) e através de outros aplicativos anti-vírus disponíveis.

7-Verificar a tensão de alimentação das antenas de UHF e GPS (+12Vdc e +5Vdc), na saída do subsistema de processamento (bastidor MW15) e nos conectores de entrada das antenas.

Após a inicialização completa do Subsistema de processamento, desconectar os cabos das antenas localizados na parte traseira do bastidor e com um multímetro realizar as medições das tensões na saída do subsistema de processamento. Após esse teste, conectar novamente os cabos no bastidor MW15 e realizar as mesmas medições nos conectores das antenas de UHF e GPS (soltar os conectores ligados às antenas).

8-Verificar a presença de umidade no interior do Radome. Caso seja necessário, desumidificá-lo.

Soltar os parafusos de fixação e erguer o radome da antena de UHF para verificar se existe umidade no interior. Caso positivo, retirar com uma flanela seca. Concluído o trabalho repor a cúpula tendo o cuidado de apertar adequadamente todos os parafuso.

9-Verificar a bateria de backup.

Retirar a alimentação da rede do Bastidor MW15 e verificar se a bateria interna irá manter o bastidor operando por aproximadamente 12 minutos.

Nível Parque

1- Medir o sistema de aterramento com um terrômetro, devendo ser menor ou igual a 5Ω (cinco ohms).

Medir o sistema de aterramento que protege o prédio da EMA, seguindo o manual do  equipamento de medida (terrômetro), certificando-se de que a impedância seja menor ou igual a 5Ω. Caso seja maior, comunicar à equipe de eletricidade do Regional para correção.

2- Efetuar limpeza das placas, conectores e barramentos da CPU do computador que compõe o sistema EMA DigiCORA II.

Abrir o gabinete do computador, desconectar as placas e pentes de memória e limpar os barramentos com álcool isopropílico.

3- Desmontagem do Ground Check Set GC25 para limpeza com pasta automotiva e lubrificação de seus conectores e do cooler. Substituição do sensor de temperatura (PT-100) (Manual Ground Check Set GC25 User's Guide cap. 5 Maintenance - pg. 21 a 29).

Deve ser efetuada a desmontagem completa do GC25, incluindo a retirada das placas de circuito e do recipiente de posicionamento dos sensores da sonda durante o teste de solo. A limpeza com pasta automotiva deve abranger todo o exterior do equipamento. A parte móvel do cooler deve ser limpa com o anticorrosivo.

4-Desmontar o Subsistema de Processamento (bastidor MW15) para limpeza de seu exterior com pasta automotiva, retirar todos os cartões, cabos e conectores e limpá-los com limpa contato. Limpar a placa de interface e aplicar o líquido anticorrosivo nos “slots” de conexão das cartas.

A limpeza de cabos e conectores deve se estender tanto àqueles que pertencem ao bastidor MW15 quanto aos que se encontram nos módulos internos do equipamento.

5-Desmontagem, limpeza e lubrificação da impressora, testes operacionais e configuração se necessário.

Deve ser feita a desmontagem completa da impressora com a retirada do mecanismo de tração do papel para se poder alcançar todas as reentrâncias do equipamento a fim de retirar todos os resíduos de poeira, bem como os restos de picotes deixados pelos formulários contínuos.

6-Retirar os parafusos de fixação, desconectar os cabos externos da antena de UHF para limpeza e tratamento anticorrosivo dos conectores. Realizar a abertura da cúpula da antena de UHF para verificação das antenas direcionais, do dipolo cruzado e do Switch (RBD21). Desconectar os cabos internos para limpeza e tratamento anticorrosivo dos conectores. Substituir as borrachas de vedação, caso seja necessário. Verificar a existência de oxidações na base das antenas e caso seja necessário, lixá-las e pintá-las.

Esta tarefa deve ser realizada pelos dois técnicos participantes da missão, visto que o acesso ao chaveador RB21 se dá pela parte inferior da placa de sustentação dos elementos da antena. Os anéis de borracha de vedação do radome devem ser substituídos quando desgastados. Obs.: A aquisição do material necessário ao tratamento anticorrosivo e pintura será de responsabilidade da localidade.

7-Verificar o correto funcionamento e configuração dos softwares de sondagem SYSGEN e METGRAPH (Manual Altitude Weather Station Vol. 1 seção T2 4 - SYSGEN Program Description, pg. 1 a 60 e seção T2 5 - Application Programs - Operating Manual, pg. 1 a 37).

Acessar e checar todos os parâmetros do programa Sysgen, ajustando-os se necessário. Verificar o funcionamento do programa Metgraph através da restauração de uma sondagem gravada, corrigindo eventuais erros.