| MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA AERONÁUTICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CADERNO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  |
|  | AUX MET EMA DIGICORA III |  |  |
|  | 2014 |  |  |

AUX MET EMA DIGICORA III

Nível orgânico

1- Efetuar a limpeza externa das antenas de GPS e UHF e verificar a integridade física das mesmas.

Executar a limpeza das cúpulas de ambas as antenas utilizando água e detergente e verificar visualmente a presença de rachaduras, princípios de corrosão ou qualquer outro dano nos cabos, conectores, parafusos e radomes.

2-Verificar a recepção da antena de GPS através do Led “SVs”, observando a captação mínima de 4 (quatro) satélites.

Após o auto-teste do Bastidor SPS311, abrir o painel frontal e verificar na placa MRG113 quantos satélites locais estão disponíveis. Cabe ressaltar que o número de vezes que o LED verde acende corresponde ao número de satélites captados pela antena local.

3-Verificar a recepção da antena de UHF, utilizando uma sonda ligada ao Ground Check, através do software DigiCORA, na janela de telemetria.

Conectar uma sonda RS92 ao Ground Check GC25, iniciar o software DigiCORA e verificar na janela de telemetria a frequência da sonda e a intensidade do sinal recebido.

4-Efetuar limpeza externa do Subsistema de Processamento (bastidor SPS311).

Retirar a alimentação e os cabos de comunicação e de antena e limpar o bastidor com flanela umedecida em água. Limpar os painéis frontal e traseiro com flanela levemente umedecida no álcool.

5-Realizar a limpeza externa da impressora.

Limpar o corpo da impressora com flanela levemente umedecida em água. Obs.: Não utilizar álcool isopropílico nas partes plásticas do equipamento.

6-Realizar a limpeza externa do Ground Check.

Retirar a alimentação e limpar o bastidor com flanela umedecida em água. Se necessário aplicar uma pequena quantidade de detergente na flanela. Obs.: Não utilizar álcool isopropílico no display do equipamento.

7-Verificar as condições do dissecante, caso a umidade na câmara seja maior que 2%, realizar a substituição do dissecante.

Conectar uma sonda RS92 ao Ground Check Set GC25, simular uma sondagem iniciando os testes requeridos de um pré-lançamento, incluindo o recondicionamento dos sensores de umidade e verificar o percentual de umidade apresentado. Caso o limite estabelecido seja ultrapassado, o dissecante localizado num compartimento na parte posterior do Ground Check Set deverá ser substituído. A sílica retirada deverá ser recuperada em forno elétrico conforme determinação do fabricante.

8-Realizar a limpeza externa da CPU, teclado, switch, conversor USB/serial (Edgeport) e “no-break” com álcool e do monitor e mouse com flanela umedecida.

Limpar o gabinete do computador, o switch, o conversor USB/serial (Edgeport) e o “no-break”com uma flanela umedecida em álcool isopropílico e o monitor e o mouse com a flanela levemente umedecida em água. Limpar o teclado com flanela úmida e com a escova, de forma a retirar os resíduos acumulados entre as teclas. Obs.: Não utilizar álcool isopropílico na tela do monitor.

09-Verificar o “STATUS” dos módulos através da indicação dos led's.

As cartas MRR111, MRP111, MRG113 e MWP411 possuem LED'S indicadores de “STATUS” em sua parte frontal. Para verificá-los, após o auto-teste do Bastidor SPS311, é recomendado abrir o painel frontal e observar a cor dos indicadores. Nas cartas  MRR111, MRP111, MRG113, o LED deverá ter a cor verde e na MWP411, os LED's deverão apresentar a cor âmbar. Essas informações confirmarão a operacionalidade do sistema.

10- Torre Anemométrica

Verificar as condições do sítio meteorológico e, se necessário, solicitar o corte da grama. Efetuar a limpeza dos sensores (telepsicrômetro, teleanemômetro e telebarômetro).

Nível Base

1-Excluir arquivos temporários.

2-Efetuar limpeza do histórico e dos “cookies”.

3-Eliminar “spyware's” instalados no computador.

4-Verificar a existência de vírus.

5-Verificar a integridade do disco rígido.

6-Desfragmentar o “hard disk”.

As tarefas de 1 a 6 acima serão realizadas através da utilização das ferramentas de manutenção e segurança funcional do Windows (acessadas pelo caminho Iniciar - Todos os programas – Acessórios – Ferramentas do sistema - limpeza de disco/desfragmentador de disco, etc) e através de outros aplicativos anti-vírus disponíveis.

7-Verificar a tensão de alimentação das antenas de UHF e GPS (12Vdc e 5Vdc), na saída do subsistema de processamento (bastidor SPS311) e nos conectores de entrada das antenas.

Após a inicialização completa do Subsistema de processamento, desconectar os cabos das antenas localizados na parte traseira do bastidor e com um multímetro realizar as medições das tensões na saída do subsistema de processamento. Após esse teste, conectar novamente os cabos no bastidor SPS311 e realizar as mesmas medições nos conectores das antenas de UHF e GPS (soltar os conectores ligados às antenas).

8-Verificar a presença de umidade no interior do Radome. Caso seja necessário, desumidificá-lo.

Soltar os parafusos de fixação e erguer o radome da antena de UHF para verificar se existe umidade no interior. Caso positivo, retirar com uma flanela seca. Concluído o trabalho repor a cúpula tendo o cuidado de apertar adequadamente todos os parafuso.

9-Verificar o funcionamento do sistema de estabilização de energia e no-break.

Retirar a alimentação da rede de todo sistema EMA DigiCORA III e verificar se o “ no-break” irá manter o sistema operando durante o período estimado de 1 hora e meia.

10- Medir o sistema de aterramento com um terrômetro, devendo ser menor ou igual a 5Ω (cinco ohms).

Medir o sistema de aterramento que protege o prédio da EMA, seguindo o manual do  equipamento de medida (terrômetro), certificando-se de que a impedância seja menor ou igual a 5Ω. Caso seja maior, comunicar à equipe de eletricidade do Regional para correção.

11 - TELEPSICRÔMETRO

Desmontagem do conjunto para limpeza:

Consiste na desmontagem do abrigo DTR13 e do sensor de temperatura e umidade HMP45D. O abrigo DTR13 deverá ser lavado após desmontagem com a finalidade de eliminação dos resíduos de poeira acumulados em seus componentes. O sensor HMP45D deverá ser desconectado do bastidor remoto e em seguida desmontado com os devidos cuidados no manuseio do filtro e do elemento sensor (Humicap). Após a desmontagem, as partes do HMP45D deverão ser limpos com álcool e pano macio. Ao final da limpeza os conjuntos deverão ser montados para a continuidade da manutenção preventiva.

Obs.: Um sensor HMP45D poderá ser colocado no lugar do que será removido com o objetivo de não interromper as informações prestadas durante a manutenção preventiva.

Realizar leituras comparativas com o padrão de umidade relativa e corrigir, se necessário, o parâmetro correspondente no processador:

Para este procedimento de comparação serão necessários: um calibrador HMK15, sais saturados, um indicador de temperatura e umidade HMI41 previamente calibrado (padrão), múltímetro digital e uma fonte de alimentação DC . As soluções salinas serão preparadas nas câmaras do HMK15 de acordo com os pontos de umidade relativa que serão verificados.

Sobre uma bancada, de preferência em ambiente climatizado, alimente o HMP45D com a fonte DC, e prepare os sais nas câmaras do calibrador HMK15. Em seguida, proceda de acordo com os seguintes passos:

Obs.1: Para a alimentação elétrica e medição dos sinais de saída do sensor HMP45D, consulte o manual de operação “HMP45A&HMP45D Humidity and Temperature Probes - Operating Manual - U274en-1.2 – página 1 – item 2”.

Obs.2: Os sais deverão ser preparados no HMK15 conforme os procedimentos previstos no manual do fabricante “USER'S GUIDE -Humidity Calibrator HMK15 – Vaisala – M210185en-B”

- O sensor HMP45D a ser verificado e o indicador HMI41 deverão permanecer em uma mesma câmara do HMK15 por pelo menos quatro horas, de modo que as suas temperaturas fiquem equalizadas. Este período deverá ser observado ao trocar o sensor e o indicador de câmara;

- O sensor e o indicador deverão ser colocados, primeiramente, na câmara de menor umidade (câmara seca: <50% de umidade relativa);

- Com um multímetro digital e em escala apropriada, faça a leitura do sinal de saída de umidade relativa no HMP45D e compare com a umidade indicada no HMI41.

Agora, com o sensor e o indicador na câmara úmida, siga os procedimentos descritos no passo “c”.

Após as leituras comparativas, reconecte o sensor HMP45D no bastidor central.

Obs:  Caso o sensor apresente uma diferença maior que   7%  na leitura de umidade relativa quando comparado ao indicador, a sonda deverá ser substituída por uma calibrada e a que apresenta discrepância recolhida ao PAME-RJ.

Correção do parâmetro de umidade relativa no processador central.  Siga os seguintes passos:

- Em campo, coloque a sonda do HMP45D e a sonda do HMI41 no interior de uma câmara climatizada. Esta câmara poderá ser uma caixa de isopor adaptada. Esta medida proporcionará um ambiente com umidade estabilizada;

- Com o auxílio de um laptop, estabeleça comunicação com o processador central QML201 (conforme manual “Vaisala HidroMet System MAWS301 – User’s Guide – M210662EN-A – páginas 172 a 173”) e corrija o respectivo parâmetro. Esta medida visa a correta interpretação do sinal do sensor HMP45D pelo processador central e a coerência nas informações enviadas ao sistema de visualização;

- Ao término da correção, encerre a comunicação entre o laptop e o processador central;

- Monte o abrigo DTR13 e aloje o sensor HMP45D em seu interior.

12- TELEANEMÔMETRO

- desligar a alimentação da luz de balizamento da torre e desconectar o cabo de comunicação do sensor de velocidade da maws.

- afrouxar os parafusos da base da torre. retirar os dois parafusos anteriores e um de cada lado da parte posterior para basculhar a torre.

- afrouxar os parafusos de fixação do sensor, desconectar o cabo de comunicação do sensor, gira-lo e soltá-lo.

- efetuar a troca do sensor de velocidade pelo sensor calibrado. O  substituído será enviado para calibração no túnel de vento.

- remontar o sensor, fixa-lo novamente na torre e reconectar o cabo de comunicação.

- levar o sensor de direção para uma bancada, retirar o vane e verificar a existência de ruídos nos rolamentos.

- desmontar o sensor para trocar o o-ring gasto e lubrificar os rolamentos.

Obs: Esse procedimento deve ser realizado em local limpo e seco.

- subir a torre, fixar os parafusos da base da torre, reconectar os cabos dos sensores na maws e religar a alimentação da luz de balizamento da torre.

- efetuar testes para comprovar que os sensores  estão funcionando corretamente. Verificar os valores com a bússola.

Nível Parque

1-Desmontar o Subsistema de Processamento (bastidor SPS311), retirando todos os cartões e cabos para limpeza de seus conectores com limpa contato. Limpar a placa de interface e aplicar o líquido anticorrosivo nos “slots” de conexão das cartas.

A limpeza de cabos e conectores deve se estender tanto àqueles que pertencem ao bastidor SPS311 quanto aos que se encontram nos módulos internos do equipamento. Com o bastidor completamente desmontado, aplicar anticorrosivo nos “slots” de conexão da placa de interface.

2-Retirada dos parafusos de fixação, desconectar os cabos externos da antena de UHF para limpeza e tratamento anticorrosivo dos conectores. Realizar a abertura da cúpula da antena de UHF para verificação das antenas direcionais, do dipolo cruzado e do Switch (RBD121). Desconectar os cabos internos para limpeza e tratamento anticorrosivo dos conectores. Substituir as borrachas de vedação, caso seja necessário. Verificar a existência de oxidações na base das antenas e caso seja necessário, lixá-las e pintá-las.

Esta tarefa deve ser realizada pelos dois técnicos participantes da missão, visto que o acesso ao chaveador RB21 se dá pela parte inferior da placa de sustentação dos elementos da antena. Os anéis de borracha de vedação do radome devem ser substituídos quando desgastados. Obs.: A aquisição do material necessário ao tratamento anticorrosivo e pintura será de responsabilidade da localidade.

3-Verificar o correto funcionamento e a configuração do software de sondagem DigiCORA III, do Data Base e do METGRAPH.

Acessar e checar todos os parâmetros do programa de sondagem DigiCORA III, ajustando-os se necessário. Verificar o funcionamento do programa Metgraph através da restauração de uma sondagem gravada, corrigindo eventuais erros. Verificar a configuração das mensagens meteorológicas, dos parâmetros do sistema e da lista de privilégios realizando as modificações necessárias.

4- Desmontagem do Ground Check Set GC25 para limpeza com pasta automotiva e lubrificação de seus conectores e do cooler. Substituição do sensor de temperatura (PT-100) (Manual Ground Check Set GC25 User's Guide cap. 5 Maintenance - pg. 21 a 29).

Deve ser efetuada a desmontagem completa do GC25, incluindo a retirada das placas de circuito e do recipiente de posicionamento dos sensores da sonda durante o teste de solo. A limpeza com pasta automotiva deve abranger todo o exterior do equipamento. A parte móvel do cooler deve ser limpa com o anticorrosivo

5- Efetuar limpeza das placas, conectores e barramentos da CPU do computador que compõe o sistema EMA DigiCORA III.

Abrir o gabinete do computador, desconectar as placas e pentes de memória e limpar os barramentos com álcool isopropílico.