| MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA AERONÁUTICA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | CADERNO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |
|  | ANEMÔMETRO DE CONTINGÊNCIA NÍVEL BASE |  |
|  | 2014 |  |

1.DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

  - O presente Caderno detalha as atividades que deverão ser realizadas durante a manutenção nível Base das Torres Anemométricas de Contingência (TAC) do SISCEAB.

  - Este caderno não elimina a ideia de que o técnico deva consultar os manuais técnicos referentes à TAC. Ressalta-se ainda que a linguagem utilizada neste documento destina-se aos técnicos que possuem conhecimento/curso do sistema. Cabe ressaltar a importância do manual técnico do equipamento, pois é neste que estarão contidos todos os detalhes personalizados pela empresa para cada sítio meteorológico.

2. PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO

| ITEM | PROCEDIMENTOS |
| --- | --- |
| 1- ANEMÔMETRO DE CONTINGÊNCIA | Os seguintes equipamentos compões o anemômetro de contingência: - Bastidor Remoto; - Anemômetro sônico WS425; - Indicador luminoso de obstáculo OBELUX; - Antena de transmissão e recepção; - Painel solar; - Psicrômetro HMP45D; - Caixa de eletrônica CL32; - Rádios transceptores SATELLINE; - Indicador digital WIND30TU. |
| 2- Bastidor Remoto | Os seguintes equipamentos compõem o bastidor remoto principal (Sítio Meteorológico): 1. Caixa com conectores ; 2. Datallogger QML201 ; 3. Baterias; 4. Carregador de Bateria QBR101; |
| 3- Bastidor Remoto (Caixa de Conectores) | Obs: Todas as operações no bastidor precisam ser coordenadas com o setor de operações local antes do desligamento dos equipamentos. a) Desconectar os cabos de sinais e alimentação que estejam ligados à caixa de conectores; b) Efetuar a limpeza externa geral da caixa de conectores. c) Desconectar todos os cabos e conectores e fazer o tratamento anticorrosivo. d) Verificar a necessidade de troca dos conectores e da caixa devido a exposição ao tempo. e) Efetuar a limpeza interna do bastidor remoto. |
| 4- Bastidor Remoto (Datallogger QML201) | Com o auxílio de um laptop, estabeleça comunicação com o datallogger QML201, via porta de manutenção, e faça as seguintes verificações: a) Verificar se existem erros ou alarmes; b) Verificar a integridade e as conexões de todos os canais de comunicação do datallogger; c) Salvar em arquivo as configurações atuais; d) Verificar se todas as informações dos sensores estão presentes (REP); e) Verificar se as tensões da bateria interna através do software estão coerentes com as medidas pelo multímetro; f) Verificar as configurações de hora e ano. Corrija caso necessário; g) Verificar o valor medido e o offset para o canal da temperatura. Registre os valores antes da calibração; h) Verificar o valor medido e o offset para o canal de umidade. Registre os valores antes da calibração; i) Verificar as tensões e realize testes de carga na bateria externa; |
| 5- Anemômetro sônico WS425 | Proceder da seguinte maneira: a) Tombar a torre anemométrica; b) Manter o bastidor remoto alimentado eletricamente; c) Manter o anemômetro WS425 conectado ao bastidor remoto; d) Encaixar a câmara de eco (verificador) nas hastes sônicas do anemômetro; e) Cobrir o verificador, ainda encaixado no anemômetro, com um tecido (ou objeto similar) suficientemente grande de modo a impedir qualquer incidência de vento sobre o conjunto; f) Com o auxílio de um laptop, estabelecer comunicação com o datallogger QML201, via porta de manutenção, e verificar o parâmetro de velocidade do vento. Tal parâmetro deverá estar indicando um valor aproximado de 0,22m/s; do contrário, o sensor deverá ser substituído e enviado ao PAME-RJ para manutenção e calibração; g) Desencaixar o calibrador do anemômetro e retorne a torre anemométrica para a posição vertical; h) A velocidade do vento indicada pelo WS425 deverá ser verificada por comparação com um anemômetro padrão portátil; i) A direção e a velocidade do vento indicados pela estação de contingência deverão estar coerentes com as respectivas informações indicadas pelo anemômetro da EMS instalada no mesmo sítio meteorológico. |
| 6- Indicador luminoso de obstáculo OBELUX | Proceder da seguinte maneira: a) Tombar a torre anemométrica; b) Manter o indicador alimentado; c) Verificar o estado físico do indicador, de seus cabos e conectores; d) Utilizar qualquer objeto para cobrir o indicador de modo que a luminosidade externa incidente sobre ele seja obstruída; e) Aguardar alguns instantes até que o LED de alta intensidade do indicador luminoso seja acionado; f) Após acionado, o LED deverá estar piscando a intervalos regulares de aproximadamente cinco segundos; g) Retornar a torre anemométrica para a posição vertical. |
| 7- Antena de Transmissão (Sítio Anemométrico) | Proceder da seguinte maneira: a) Tombar a torre anemométrica; b) Verificar o estado físico da antena, de seus cabos e conectores; c) Ajustar o seu alinhamento de modo que ela esteja direcionada para a antena receptora; d) Retornar a torre anemométrica para a posição vertical; |
| 8- Antena de Recepção (Torre de Controle) | Proceder da seguinte maneira: a) Verificar o estado físico da antena, de seus cabos e conectores; b) Ajustar o seu alinhamento de modo que ela esteja direcionada para a antena transmissora; |
| 9- Painel Solar | Proceder da seguinte maneira: a) Tombar a torre anemométrica; b) Desconectar o painel solar do bastidor remoto; c) Verificar o estado físico do painel, de seus cabos e conectores; d) Efetuar a limpeza do painel por meio de um pano macio, ou esponja, com detergente neutro; e) Conectar um multímetro digital, na função voltímetro, nos terminais do painel. A tensão registrada deverá estar em torno de 17 VDC a 22 VDC. Dê preferência a dias ensolarados; f) Reconectar o painel solar ao bastidor remoto; g) No bastidor remoto, desligue a alimentação do circuito por meio do banco de baterias internas de 12VDC. Isso é possível através da comutação da chave ON-OFF, junto ao carregador QBR101, para a posição OFF. Este procedimento atestará a alimentação do bastidor remoto por meio do painel solar; h) Comutar a chave ON-OFF, citada no item anterior, para a posição ON e desconecte o painel solar do bastidor remoto. Este procedimento atestará a alimentação do bastidor por meio do banco de baterias; f) Reconectar o painel ao bastidor e retorne a torre anemométrica para a posição vertical. |
| 10- Psicrômetro | - Desmontagem do conjunto para limpeza Consiste na desmontagem do abrigo DTR13 e do sensor de temperatura e umidade HMP45D. O abrigo DTR13 deverá ser lavado após desmontagem com a finalidade de eliminação dos resíduos de poeira acumulados em seus componentes. O sensor HMP45D deverá ser desconectado do bastidor remoto e em seguida desmontado com os devidos cuidados no manuseio do filtro e do elemento sensor (Humicap). Após a desmontagem, as partes do HMP45D deverão ser limpos com álcool e pano macio. Ao final da limpeza os conjuntos deverão ser montados para a continuidade da manutenção preventiva. Obs.: Um sensor HMP45D poderá ser colocado no lugar do que será removido com o objetivo de não interromper as informações prestadas durante a manutenção preventiva. - Realizar leituras comparativas com o padrão de umidade relativa e corrigir, se necessário, o parâmetro correspondente no processador. Para este procedimento de comparação serão necessários: um calibrador HMK15, sais saturados, um indicador de temperatura e umidade HMI41 previamente calibrado (padrão), múltímetro digital e uma fonte de alimentação DC . As soluções salinas serão preparadas nas câmaras do HMK15 de acordo com os pontos de umidade relativa que serão verificados. Sobre uma bancada, de preferência em ambiente climatizado, alimente o HMP45D com a fonte DC, e prepare os sais nas câmaras do calibrador HMK15. Em seguida, proceda de acordo com os seguintes passos: Obs.1: Para a alimentação elétrica e medição dos sinais de saída do sensor HMP45D, consulte o manual de operação “HMP45A&HMP45D Humidity and Temperature Probes - Operating Manual - U274en-1.2 – página 1 – item 2”. Obs.2: Os sais deverão ser preparados no HMK15 conforme os procedimentos previstos no manual do fabricante “USER'S GUIDE -Humidity Calibrator HMK15 – Vaisala – M210185en-B” 2.1 - O sensor HMP45D a ser verificado e o indicador HMI41 deverão permanecer em uma mesma câmara do HMK15 por pelo menos três horas, de modo que as suas temperaturas fiquem equalizadas. Este período deverá ser observado ao trocar o sensor e o indicador de câmara; 2.2 - O sensor e o indicador deverão ser colocados, primeiramente, na câmara de menor umidade (câmara seca: <50% de umidade relativa); 2.3 - Com um multímetro digital e em escala apropriada, faça a leitura do sinal de saída de umidade relativa no HMP45D e compare com a umidade indicada no HMI41. Agora, com o sensor e o indicador na câmara úmida, siga os procedimentos descritos no passo 3. Após as leituras comparativas, reconectar o sensor HMP45D no bastidor central. Obs: Caso o sensor apresente uma diferença maior que 1% na leitura de umidade relativa quando comparado ao indicador, a sonda deverá ser substituída por uma calibrada e a que apresenta discrepância recolhida ao PAME-RJ. - Correção do parâmetro de umidade relativa no processador central. Siga os seguintes passos: 3.1 - Em campo, colocar a sonda do HMP45D e a sonda do HMI41 no interior de uma câmara climatizada. Esta câmara poderá ser uma caixa de isopor adaptada. Esta medida proporcionará um ambiente com umidade estabilizada; 3.2 - Com o auxílio de um laptop, estabelecer comunicação com o processador central QML201 (conforme manual “Vaisala HidroMet System MAWS301 – User’s Guide – M210662EN-A – páginas 172 a 173”) e corrija o respectivo parâmetro. Esta medida visa a correta interpretação do sinal do sensor HMP45D pelo processador central e a coerência nas informações enviadas ao sistema de visualização; 3.3 - Ao término da correção, encerrar a comunicação entre o laptop e o processador central; 3.4 - Montar o abrigo DTR13 e aloje o sensor HMP45D em seu interior. |
| 11- Caixa de Eletrônica CL32 | Proceder da seguinte maneira: a) Remover a tampa acrílica da CL32; b) verificar o estado físico da caixa de eletrônica, seus cabos e conectores; c) Verificar o funcionamento do carregador PA-120; d) Verificar a tensão da bateria interna ao CL32. Ela deverá estar carregada com aproximadamente 12VDC; e) Verificar a tensão de alimentação do rádio SATELLINE; f) Desconectar a caixa CL32 da rede elétrica e verifique se o rádio SATELLINE continua em operação. Isso significa que o carregador PA-120 está cumprindo a sua função; g) Conectar a caixa CL32 à rede elétrica e feche-a com sua tampa acrílica. |
| 12- Rádios Transceptores SATELLINE | Proceder da seguinte maneira: a) Verificar os cabos e conectores que ligam os rádios aos seus respectivos circuitos (bastidor remoto e CL32); b) Verificar o fluxo de dados transmitidos e recebidos através dos LED indicadores no corpo do rádio SATELLINE; |
| 13- Indicador Digital WD30TU | Proceda da seguinte maneira: a) Verificar todos os cabos e conectores do WD30TU; b) Verificar a conexão do par de sinal RS485 em seus respectivos conectores; c) Verificar se a indicação de direção, velocidade, temperatura do ar e umidade relativa estão coerentes com as respectivas informações indicadas pelos sensores da EMS principal instalados no mesmo sítio meteorológico. d) O WIND30TU deverá ser configurado caso as informações dos parâmetros meteorológicos não estejam sendo indicadas em seu display. |